建设项目竣工环境保护

验收调查报告

杭旭检(2018年)验字2018第006号

项目名称：制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目（新建）

委托单位：浙江安迪科正电子技术有限公司

杭州旭辐检测技术有限公司

二〇一八年六月

目   录

表1  项目总体情况及验收检测依据、目的、标准	1

表2  工程基本情况	7

2.1 项目概述	7

2.2 工程地理位置	7

2.3 项目内容及规模	9

2.4 辐射工作场所总平面布置	11

表3  工艺流程及污染源	12

3.1 工艺流程	12

3.2 主要污染源	17

3.3 衰变池	19

表4  辐射环境检测结果	20

4.1 检测因子及频次	20

4.2 检测布点	20

4.3 检测仪器	20

4.4 检测质量保证	21

4.5 检测结果	21

表5  剂量检测及估算	24

5.1 辐射工作人员附加剂量	24

5.2 公众成员附加剂量	24

表6  环保检查结果	25

6.1 环境影响评价制度执行情况	25

6.2 防护安全、环境保护“三同时”制度执行情况	31

6.3 辐射安全许可制度执行情况	31

表7  验收检测结论及建议	32

7.1 验收检测结论	32

7.2 要求与建议	32

表1  项目总体情况及验收检测依据、目的、标准

| 建设项目名称 | 制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目 （新建） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江安迪科正电子技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 主管部门 | / |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 制备PET用含18F放射性药物（使用1台回旋加速器，属Ⅱ类射线装置），分装放射性同位素18F和99mTc，销售放射性同位素18F、99mTc、89Sr、125I粒子和131I。 制备PET用含18F放射性药物（使用1台回旋加速器，属Ⅱ类射线装置），分装放射性同位素18F和99mTc，销售放射性同位素18F、99mTc、89Sr、125I粒子和131I。 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 夏阳 |  | 联系电话 |  | 13566773807 |  |
| 环评时间 | 2014年3月 |  | 现场检测时间 |  | 2018年3月 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 浙江省环保厅 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 浙江国辐环保科技中心 |  |
| 环保设施 设计单位 | 浙江华宇建筑设计 有限公司 |  | 环保设施 施工单位 |  | 晟元集团有限公司 |  |
| 投资总概算 | 3360万元 | 环保投资 总概算 |  | 100万元 | 比例 | 2.98% |
| 实际总投资 | 3400万元 | 实际环 保投资 |  | 120万元 | 比例 | 3.52% |
| 验收检测依据 | （1）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第6号，2003年10月1日； （2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，2017年； （3）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2005年12月1日； （4）《放射性物品运输安全管理条例》，国务院令第562号，2010年1月1日； |  |  |  |  |  |

续表1  项目总体情况及验收检测依据、目的、标准

| 验收检测依据 | - 关于《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二次修正，2017年12月12日； - 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部令第18号，2011年5月1日； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年； （8）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； （9）《表面污染测定 第1部分：发射体（Eβmax＞0.15MeV）和发射体》(GB/T14056.1-2008)； （10）《辐射环境检测技术规范》，HJ/T 61-2001； （11）《浙江省辐射环境管理办法》，省政府令第289号，2012年； （12）《制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目（新建）环境影响报告表》，浙江国辐环保科技中心，2014年3月； （13）《关于浙江安迪科正电子技术有限公司制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目环境影响评价文件审批意见》，浙环辐评〔2014〕8号，浙江省环境保护厅，2014年5月20日。 |
| --- | --- |
| 验收检测目的 | （1）核查项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、辐射安全许可制度执行情况； （2）核查环评及其批复文件要求的各项辐射防护设施的实际建设、管理、运行状况及各项辐射防护措施的落实情况； （3）通过现场检测及对检测结果的分析评价，明确项目是否符合辐射防护相关标准，在此基础上，分析各项辐射防护设施和措施的有效性；针对存在的问题，提出改进措施或建议； （4）为环境保护行政主管部门审管提供依据； （5）为建设单位日常管理提供依据。 |

续表1  项目总体情况及验收检测依据、目的、标准

| 验收检测 标准、标号、级别 | （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 根据本项目环境影响报告表，本项目职业照射和公众照射剂量限值： ①剂量限值 职业照射剂量限值：20mSv/a；剂量约束值：5mSv/a； 公众照射剂量限值：1mSv/a；剂量约束值：0.25mSv/a。 ②表面放射性污染的控制 工作人员体表、内衣、工作服、以及工作场所的设备和地面等表面放射性污染的控制应遵循附录B（标准的附录）B2所规定的限制要求。 第B2款 表面污染控制水平 第B2.1款，工作场所的表面污染控制水平如表1-1所列。 表1-1 工作场所的放射性表面污染控制水平 单位：Bq/cm2 表 面 类 型; β放射性物质. 工作台、设备、墙壁、地面; 控制区1）; 4×10. 监督区; 4. 工作服、手套、工作鞋; 控制区 监督区; 4. 手、皮肤、内衣、工作袜; 4×10-1. 1）该区内的高污染子区除外。. ③ 非密封源工作场所的分级 非密封源工作场所的分级应按附录C（标准的附录）的规定进行。 第C1款，应按表1-2将非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量的大小分级。 表1-2 非密封源工作场所的分级 级别; 日等效最大操作量，Bq. 甲; >4×109. 乙; 2×107～4×109. 丙; 豁免活度值以上～2×107. ④放射性物质向环境排放的控制 第8.6.2款规定，不得将放射性废液排入普通下水道，除非经审管部门确认是满足下列条件的低放废液，方可直接排入流量大于10倍排放流量的普通下水道，并应对每次排放作好记录： a)每月排放的总活度不超过10ALImin(ALImin是相应于职业照射的食入和吸入ALI值中的较小者，其具体数值可按B1.3.4和B1.3.5条的规定获得)； b)每一次排放的活度不超过1ALImin，并且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 （2）《放射性废物分类》（GB9133-1995） 第5款，第I级（低放废液）：浓度小于或等于4×106Bq/L；第Ⅱ级（中放废液）：浓度大于4×106Bq/L，小于或等于4×1010Bq/L；第Ⅲ级（高放废液）：浓度大于4×1010Bq/L。 第6款，含有半衰期大于5a、小于或等于30 a（包括核素艳-137）的放射性核素的废物，按其放射性比活度水平分为三级。第I级（低放废物）：比活度小于或等于4×106Bq/kg；第Ⅱ级（中放废物）：比活度大于4×106Bq/kg、小于或等于4×1011Bq/kg，且释热率小于或等于2kW/m3，第Ⅲ级（高放废物）：释热率大于2kW/m3，或比活度大于4×1011Bq/kg。 （3）《放射性废物管理规定》（GB14500-2002） 第12.2.3.1款 医院、学校、研究所和其他放射性同位素应用单位产生的少量放射性废物（包括废放射源），经审管部门批准可以临时贮存在许可的场所和专用容器中。贮存时间和总活度不得超过审管部门批准的限值。 第12.2.3.2款 应采用安全可靠的贮存容器，建立必要的管理办法，并配备管理人员，防止废物丢失或污染周围环境。 （4）《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133-2009） 本标准规定了对医用放射性废物管理的基本防护、液体废物、气载废物、含放射性核素尸体的卫生防护管理要求及废物管理制度。 本标准适用于医学实践中所产生的含有放射性核素或被放射性核素所污染且不再利用的废弃物即医用放射性废物（以下简称放射性废物）的管理。 4.4 如果经审管部门确认或批准，凡放射性核素活度浓度小于或等于附录B所示清洁解控水平推荐值的放射性废物，按免管废物处理。 5 液体废物的管理 5.1 放射性废液 5.1.3 经审管部门确认的下列低放废液可直接排入流量大于10倍排放流量的普通下水道；每月排放总活度或每一次排放活度不超过GB18871-2002中8.6.2规定的限制要求，且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗，每次排放应做记录并存档。 6 固体废物的管理 6.1 废物收集6.1.1 按第4.2条放射性废物分类和废物的可燃与不可燃、可压实与不可压实、有无病原体毒性，分开收集废物。 6.1.2 供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射警示标志。污物桶放置点应避开工作人员工作和经常走动的区域。 6.1.3污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物，装满后的废物袋应密封，不破漏，并及时转送贮存室，并放入专用容器中贮存。 6.1.5 每袋废物的表面剂量率应不超过0.1mSv/h，重量不超过20kg。 6.3.3 未知核素的废物在其活度浓度小于或者等于2×104Bq/kg时，或废物中的核素已知且其活度浓度符合4.4或者4.5时，可作为免管固体废物处理。 （5）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB11930-2010） 第7.1.2款规定，应从源头控制，减少放射性废物的产生，防止污染扩散。 第7.1.3款规定，应分类收储废物，采取有效方法尽可能进行减容或再利用，努力实现废物最小化。 第7.1.4款规定，应做好废物产生、处理、处置（包括排放）的记录，建档保存。 第7.2.1款规定，不得将放射性废液排入普通下水道；不允许利用生活污水系统洗涤被放射性污染的物品。 第7.2.2款规定，废液应妥善地收集在密闭的容器内。盛装废液的容器，除了其材质应不易吸附放射性物质外，还应采取适当措施保证在容器万一破损时其中的废液仍能收集处理。遇有强外照射时，废液收集地点应有外照射防护措施。 第7.2.3款规定，经过处理的废液在向环境排放前，应先送往检测槽逐槽分析，符合排放标准后方可排放。 第7.2.4款规定，使用少量或短寿命放射性核素的单位，可设立采取衰变方法进行放射性废液处理处置系统，该系统应有足够的防渗漏能力。 第7.3.3款规定，对于半衰期短的废物可用放置衰变的办法，待放射性物质衰变到清洁解控水平后作普通废物处理，以尽可能减少放射性废物的数量。 |
| --- | --- |
| 验收检测范围 | 验收检测范围与该项目环境影响评价范围一致，即各辐射场所边界外50m范围内区域。 |

表2  工程基本情况

2.1 项目概述 浙江安迪科正电子技术有限公司是一家从事医药放射性同位素的生产和销售的公司。公司现制备PET用含18F（氟）放射性药物（使用1台回旋加速器，属Ⅱ类射线装置），分装放射性同位素18F（氟）和99mTc（锝），销售放射性同位素18F（氟）、99mTc（锝）、89Sr（锶）、125I（碘）粒子和131I（碘）。公司为医疗机构提供医用放射性同位素的供货，减少了因淋洗、分装放射性同位素对医院工作人员的影响，并确保了放射性同位素的质量要求，为各医院提供优质的服务。 2014年3月，浙江安迪科正电子技术有限公司委托浙江国辐环保科技中心对本项目进行辐射环境影响评价，编制了《制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目（新建）环境影响报告表》》。2014年5月20日，浙江省环保厅对该项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“浙环辐〔2014〕8号”。 浙江安迪科正电子技术有限公司已向浙江省环保厅申领了辐射安全许可证（证书编号：国环辐证[00422]，有效期至2022年09月30日，许可种类与范围：乙级非密封放射性物质工作场所,使用II类射线装置）。 2018年3月，浙江安迪科正电子技术有限公司委托杭州旭辐检测技术有限公司开展制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目（新建）竣工环境保护验收检测工作。 杭州旭辐检测技术有限公司于2018年3月23日进行现场检测，在现场检测、核查的基础上，编制该项目竣工环境保护验收检测表。 2.2 工程地理位置 浙江安迪科正电子技术有限公司设在浙江金华金义都市新区正涵街以西，公司东北侧为大仙寿生酒业公司，两公司以正涵街相隔；东南侧为金东供电局110千伏石泄变电所，再东南侧为金义东快速路；西南侧为规划蓝也特种BOPET薄膜有限公司；西北侧是待出让地块（工业用地）。项目地理位置见图2-1，项目周围环境状况见图2-2。

续表2  工程基本情况

浙江安迪科正电子技术有限公司 图2-1 公司地理位置图 浙江安迪科正电子技术有限公司 图2-2 项目周围环境示意图 2.3 项目内容及规模 制备PET用含18F放射性药物（使用1台回旋加速器，属Ⅱ类射线装置），分装放射性同位素18F和99mTc，销售放射性同位素18F、99mTc、89Sr、125I粒子和131I。验收地点与环评地点一致。环评及验收阶段生产、分装的放射性同位素药物见表2-1，环评及验收阶段放射性同位素销售见表2-2，环评及验收阶段回旋加速器参数见表2-3。环评及验收阶段机房屏蔽参数见表2-4。 表2-1（1） 环评时期生产、分装的放射性同位素药物 核素名称; 实际日最大操作量(Bq); 年操作天数; 实际年最大 操作量(生产量，Bq); 物理、 化学性状; 运输方式. 18F（氟）; 2.22E+11; 300; 6.66E+13; 液态; 使用专门的运输车辆从本单位直接送到各医院. 99mTc（锝）; 9.25E+10; 300; 2.78E+13; 液态; 使用专门的运输车辆从本单位直接送到各医院. 表2-1 （2）验收时期生产、分装的放射性同位素药物 核素名称; 实际日最大操作量(Bq); 年操作天数; 实际年最大 操作量(生产量，Bq); 物理、 化学性状; 运输方式. 18F（氟）; 2.22E+11; 300; 2.40E+13; 液态; 使用专门的运输车辆从本单位直接送到各医院. 99mTc（锝）; 9.25E+10; 300; 2.78E+13; 液态; 使用专门的运输车辆从本单位直接送到各医院. 表2-2（1） 环评时期销售的放射性同位素药物 核素名称; 最大日 销售量(Bq); 年销售天数; 最大年 销售量(Bq); 物理、化学性状; 运输方式. 18F（氟）; 2.22E+11; 300; 6.66E+13; 液态; 使用专门的运输车辆从本单位直接送到各医院. 99mTc（锝）; 9.25E+10; 300; 2.78E+13; 液态; 使用专门的运输车辆从本单位直接送到各医院. 89Sr（锶）; 1.85E+10; 120; 2.22E+12; 液态; 从总公司或其它公司采购后直接发运给各客户单位. 125I（碘）粒子; 3.70E+10; 120; 4.44E+12; 固态; 从总公司或其它公司采购后直接发运给各客户单位. 131I（碘）; 3.70E+10; 120; 4.44E+12; 液态; 从总公司或其它公司采购后直接发运给各客户单位. 表2-2（2） 验收时期销售的放射性同位素药物 核素名称; 最大日 销售量(Bq); 年销售天数; 最大年 销售量(Bq); 物理、化学性状; 运输方式. 18F（氟）; 2.22E+11; 300; 5.20E+12; 液态; 使用专门的运输车辆从本单位直接送到各医院. 99mTc（锝）; 9.25E+10; 300; 2.78E+13; 液态; 使用专门的运输车辆从本单位直接送到各医院. 89Sr（锶）; 1.85E+10; 120; 2.22E+12; 液态; 从总公司或其它公司采购后直接发运给各客户单位. 125I（碘）粒子; 3.70E+10; 120; 4.44E+12; 固态; 从总公司或其它公司采购后直接发运给各客户单位. 131I（碘）; 3.70E+10; 120; 4.44E+12; 液态; 从总公司或其它公司采购后直接发运给各客户单位. 表2-3 （1）环评时期回旋加速器性能参数 设备名称; 型号; 数量; 能量; 束流强度; 类别. 医用小型回旋加速器; HM-12S; 1; 12MeV; 100μA; Ⅱ类. 表2-3 （2）验收时期回旋加速器性能参数 设备名称; 型号; 数量; 能量; 束流强度; 类别. 医用小型回旋加速器; HM-12S; 1; 12MeV; 100μA; Ⅱ类. 表2-4（1） 环评时期屏蔽设施情况一览表 名称; 防护墙; 房顶; 防护门; 备注. 回旋加速器机房; 600mm混凝土; 600mm混凝土; 10mm铅当量铅板+20mmPE填充+2mm不锈钢包层; 预留一间备用. 18F热室; 300mm混凝土; 300mm混凝土; 5mm铅当量铅板+不锈钢包层; —. 99mTc热室; 300mm混凝土; 300mm混凝土; 5mm铅当量铅板+不锈钢包层; —. 表2-4（2） 验收时期屏蔽设施情况一览表 名称; 防护墙; 房顶; 防护门; 备注. 回旋加速器机房; 600mm混凝土; 600mm混凝土; 10mm铅当量铅板+20mmPE填充+2mm不锈钢包层; 预留一间备用. 18F热室; 300mm混凝土; 300mm混凝土; 5mm铅当量铅板+不锈钢包层; —. 99mTc热室; 300mm混凝土; 300mm混凝土; 5mm铅当量铅板+不锈钢包层; —. 2.4 辐射工作场所总平面布置 公司厂区内北侧为2号厂房（5～6层），南侧为1号厂房（2层），其总平面布置图见附图1，加速器机房、18F合成分装热室、99mTc热室、原料库、成品库、废物库、废水库等位于1号厂房一层，其平面布置图见附图2，生产工艺流程图见附图2，人员流通线路图见附图3。

表3  工艺流程及污染源

3.1 工艺流程 3.1.1 工作原理 回旋加速器工作原理 （1）回旋加速器性能参数 设备型号：医用小型回旋加速器。 设备数量：1台。 射线能量：12MeV。 生产核素：F-18。 （2）回旋加速器的工作原理 高频输入 束流 离子源 D型盒 真空室 离子源产生离子 P+ e- e- P+ 射频系统加速 磁场中的离子 经剥离膜后 转变为阳离子 一定能量的 离子被引出 e- e- H- H+ P+ e- e- 图3-1 回旋加速器的工作原理示意图 回旋加速器工作原理如图3-1所示。在回旋加速器中心部位的离子源经高压电弧放电而使气体电离，从离子源中出来的阴离子进入D形盒时受高频电场作用获得加速，进入D形盒后，电场作用消失，束流在磁场洛仑磁力的作用下做近似圆周运动；束流从D形盒另一端出来时再次受到高频电场作用获得加速。随着束流速度的增加，束流旋转的半径越来越大，但是此时束流的旋转频率为一个常数，并与电极极性变化频率保持一致。当束流被加速到一定程度时，束流被引出经过萃取膜剥离掉2个电子成为质子束流，经准直器进入指定的靶进行核素生产。生产18F-FDG，它是利用本回旋加速器将质子加速后撞击18O发生反应18O（p，n）18F而产生18F。 99Mo-99mTc发生器的淋洗工作原理 1．（吸附99MO的）色谱柱2．双针插座（插盐水瓶） 3．单针插座（插真空瓶）4．铅屏蔽体5．铅防护容器 图3-2 99Mo-99mTc发生器实物图 图3-3 99Mo-99mTc发生器内部结构图 1．（吸附99MO的）色谱柱2．双针插座（插盐水瓶）3．单针插座（插真空瓶）4．铅屏蔽体5．铅防护容器 99Mo-99mTc发生器一般从国内公司定期采购，对方发货至公司，均已做好屏蔽。收到后，暂时存放于放射性原料库内。核素药房整个车间均采用双层彩钢搭建，地面采用PVC材质地板，接缝处均采用圆弧过渡，不留任何缝隙，控制区、监督区和非限制区分区设置，人流、物流分开。 根据医院的预约，工作人员提前几小时进行淋洗操作。淋洗时先打开99Mo-99mTc发生器顶部的铅屏蔽盖，在发生器的一端插上生理盐水瓶作淋洗液，另一端插上真空瓶，由于负压作用，即能定量淋洗出99mTc标记的溶液，经标记、分装、质控和包装制成针剂，送到各使用医院，供病人直接静脉注射。淋洗过程在防护通风柜内进行，防护通风柜有6mm铅当量做防护。99Mo-99mTc发生器每天可自动再生，一个发生器约使用两周。99Mo-99mTc发生器实物见图3-2，内部结构见图3-3。 3.1.2 工作流程 生产18F工艺流程 ①制备氟化媒介 放射性核素18F是通过用回旋加速器加速质子轰击18O富集水制备的，它以氟化物离子的形式存在。通常，被辐照的[18O]靶水为0.3到4毫升。 ②18F-离子俘获 轰击完成后，将辐照过的水通过地下屏蔽管道转移至 FDG-示踪实验室中。合成开始后，辐照过的水通过阴离子交换柱，该交换柱已在合成前经处理转化为碳酸盐形式。18F-氟化物离子被交换柱俘获，富集水得以再生重复使用。 ③蒸发溶剂 将带有18F放射性的洗脱剂转移至反应容器后，将溶剂蒸发至干。在干燥过程中，向反应容器中3次加入少量乙腈（每次80微升）。该过程的第一分钟和转移乙腈时，在95oC下在氮气流（低流量）与真空中蒸发溶剂。其余的蒸发过程在-0.85巴下进行。 ④标记前体 将预步骤中自动溶解于 3.5 毫升乙腈的甘露糖triflate前体（25 毫克）加入干燥的残留物中。亲核取代反应在85oC下进行，前体的三氟甲基磺酸盐基团被18F离子取代，生成2-18F-1,3,4,6-四乙基-氧-乙酰基-D-葡萄糖。标记反应是 FDG 合成中最关键的步骤：甘露糖三氟甲基磺酸盐前体、乙腈、氮气、阴离子交换柱或套件上的任何痕量水分或杂质都可能导致标记产量下降。 ⑤预纯化 被标记的溶液与26毫升水混合。将约4毫升的稀释标记溶液移回反应容器，以恢复残留的放射性。然后使所有溶液通过以后水解步骤使用的反相柱。 ⑥固相基体上进行水解 通过去除4个乙酰保护基团，将固定在反相柱上的乙酰化化合物（标记前体）转化为 FDG。此去保护基团过程是通过碱性水解实现。在tC18反相柱中用750微升2N氢氧化钠溶液在室温下进行水解。 ⑦纯化，pH和渗透度调节 水解完成后，碱性的 FDG 溶液收集在7毫升水中，与中和溶液（5毫升柠檬酸缓冲液和1毫升2N盐酸）混合。由于与标记的中间产物不同，所以FDG 不会保留在反相柱中。用3毫升水漂洗套件、各处理室和过滤器，以回收管线中的残余FDG，并将这部分FDG抽入最终产物瓶中。 以上各反应的制备过程均在密闭的管道中由计算机自动控制合成的，假如计算机检测到某一环节不符合要求，则回旋加速器自动停止工作，不会发生放射性药品的泄漏。18F标记溶液生产流程图见图3-4。 靶物质 加速器轰击 标记合成 初产品质检 分装封盖贴标 质检 包装发货 图3-4 18F标记溶液生产流程图 淋洗99mTc工艺流程 99Mo-99mTc发生器从其他公司定期采购，对方发货至公司，均已做好屏蔽。收到后，暂时存放于放射性原料库内。由工作人员根据医院的要求，定量淋洗出99mTc标记的溶液，经标记、分装、质控和包装制成针剂，送到各使用医院，供病人静脉注射。一个99Mo-99mTc发生器的活度为2.96×1010Bq（0.8Ci），每个发生器可使用半个月，使用过的99Mo-99mTc发生器放于存贮间，约每隔1个月统一由采购厂家回收一次。 发生器淋洗每天淋洗时间从工作人员经过二次更衣、准备和消毒阶段，进入C级洁净区进行淋洗（淋洗时间大约3分钟），整个过程不超过半小时（99mTc标记溶液操作流程图见3-5，淋洗流程图3-6）。 国内生产厂家 浙江安迪科正电子技术有限公司 GMP车间淋洗 厂家专车送货 订药医院 专车送货 分装 标记 质检 内、外包装 图3-5 99mTc标记溶液操作流程图 一更 二更 准备 消毒 淋洗 4min 4min 10min 8min 3min 图3-6 淋洗流程图 一更：卸下金银首饰、易脱离、毛线等物品进入GMP车间。 二更：更换洁净服。 准备：开负压瓶、0.9%生理盐水瓶，把负压瓶装入铅制的防护罐。 消毒：用75%酒精擦拭负压瓶、0.9%生理盐水瓶装入铅制的防护罐。 淋洗：先把0.9%生理盐水瓶插入发生器的双针，然后把装有负压瓶防护罐插入发生器的单针，直至0.9%生理盐水被吸干，一分钟后拔下装有负压瓶防护罐，最后把另外一个负压瓶插入发生器的单针。 3.1.3 放射性同位素销售流程 由于这些放射性核素半衰期较短，本项目的生产方式为以销定产,公司一般不贮存放射性同位素药品，对一些使用量较大的医院，只需提前与该公司预约。保险起见，公司设置了专门的放射性药品储存库。18F、和99mTc经公司生产分装好后直接派专车送往各医院；89Sr、125I粒子和131I采购后公司派专车接货后直接送往各医院。 公司由专人负责运输，司机严格按照公司规章制度负责运输，由公司直接送往各订货医院，运输过程中药品由专用防护罐防护。 公司建立销售、运输台帐，详细记录所销售的放射性同位素的核素名称、活度、分类、数量、用途、销售时间及去向等情况。 3.2 主要污染源 18F的生产 ①中子 回旋加速器用12MeV的质子轰击靶子发生18O（p，n）18F反应,在产生18F的同时，也产生快中子。因此，中子也是回旋加速器污染环境的主要污染因子。 ②γ射线 回旋加速器用加速后质子轰击靶子发生反应18O（p，n）18F而产生18F，同时产生的快中子在慢化吸收过程产生高能光子；该反应产生的18F核素发生β衰变时伴随发射0.511MeV的γ射线。因此，γ射线是该项目的主要污染因子。 ③β表面污染 工作人员在对带有18F制剂的各种操作中，可能会引起工作台、设备、墙壁、地面、工作服、手套等产生放射性沾污，造成β放射性表面污染。 ④空气活化产物 粒子与稳定的非放射性核素作用发生核反应，生成放射性的核素，称该非放射性核素被活化。活化产物决定因素：中子发生率和能量；空气的组成；核反应截面；粒子在空气中的行径（自靶点至墙内表面的距离）。根据设备说明，本项目活化产物主要为41Ar。主要活化产物一览表见表3-1。 表3-1 主要空气活化产物一览表 核素; 11C; 13N; 15O; 41Ar. 半衰期; 20.9min; 9.96min; 2min; 1.8h. 由于11C、13N、15O半衰期短，最主要的核素为41Ar。 ⑤加速器部件活化 粒子束引出前，在加速器系统内壁和引出窗上可能损失束流的3%，从而活化加速器部件。根据厂家提供资料，本项目主要活化产物如下： 表3-2主要活化产物一览表 核素; 27Mg; 24Na; 28Al; 62Cu; 64Cu; 66Cu; 56Mn; 65Ni. 半衰期; 9.5min; 14.9min; 2.3min; 9.7min; 12.8h; 5.1min; 2.6h; 3.8min. ⑥放射性液体废物 回旋加速器生产放射性物质的过程是在密闭系统中进行的，因此这一过程不会对水造成放射性污染。药物分装是在热室或超净台内进行，表面为不锈钢材质，容易去污，如有洒落公司也是用棉签将其擦拭处理，擦拭后的物资按放射性固体废物放到放射性废物桶内处理。回旋加速器的水冷系统使用循环水，不产生废水。公司主要放射性废液为一次生产后少量剩余药液，其中主要核素为18F。 ⑦固体废弃物 放射性同位素药物分装产生的棉签、试管和手套等都可能含有放射性核素18F。 ⑧有害气体 在开机期间γ射线与空气作用将产生臭氧、氮氧化物等有害气体。 因此，该公司生产放射性同位素18F的污染因子是：中子、γ射线、β表面污染、空气活化产物、加速器活化部件、废液、废水和固体废弃物中的18F。 99mTc标记溶液的洗脱 99Mo的衰变方式是，衰变时除发射β射线外还发射γ射线，99mTc的主要衰变方式是同质异能跃迁，同时发射γ射线，其衰变过程示意图见图3-7所示。 % 图3-7 99Mo衰变过程示意图 由于淋洗时间很短，一般只需三分钟左右，因此，99Tc在洗脱液中放射性贡献极小，所以，用99mTc标记液中99Tc的放射性可以忽略不计。另外，由于99Mo-99mTc发生器属于色谱柱型发生器，用三氧化二铝作吸附柱。三氧化二铝对母体核素99Mo有很强的亲和力，子体核素99mTc则几乎不被吸收，加上淋洗液用生理盐水，因此，仅有99mTc被洗出，从而保证放射性核素的纯度。 由此可见，公司淋洗标记等操作对工作环境造成的影响主要是99Mo-99mTc发生器本身，洗脱出来的99mTc标记溶液对工作人员的γ外照射，99mTc洗脱液操作过程中对工作台面、地面等造成表面污染。 固态放射性废物主要是经淋洗后衰变到无使用价值的99Mo-99mTc发生器、工作人员操作戴的手套，沾有99mTc标记液的分装瓶等，旧的钼-锝柱在铅屏蔽下暂存于设定的存放区内，待衰变到规定水平后，运回生产厂家处理后循环使用，不会进入环境。 99Mo及其衰变产物99mTc、99Tc等均非挥发性物质，洗脱过程在密闭发生器中负压条件下进行，无溶液的挥发，因此，无放射性气体污染。但是放射性药物的分装、取药可能存在洒出污染危险，为安全起见，洗脱操作通常都在通风柜内进行。 因此，该公司操作放射性同位素99mTc的污染因子是：γ射线、废液、废水和固体废弃物中的99mTc、99Tc。 放射性同位素销售 由于医学使用的放射性核素半衰期较短，本项目的生产方式为以销定产,公司一般不贮存放射性同位素药品，对一些使用量较大的医院，只需提前与该公司预约。保险起见，公司设置了专门的放射性药品储存库。18F、和99mTc经公司生产分装好后直接派专车送往各医院；89Sr、125I粒子和131I采购后公司派专车接货后直接送往各医院。因此，其对环境污染主要是对运输工作人员的外照射。 3.3 衰变池 a）公司已在废水库内设个多级衰变池系统，用于放射性废液衰变，废水先流到容积为2立方的废液槽中，再由泵抽到衰变池中，每个衰变池容积约为1立方，放射性废水经衰变池分隔轮流存放，经过10个半衰期后，与其余废水一起处理后达标排放。 b）衰变池的池底和池壁应坚固、耐酸碱腐蚀和无渗透性，应建立定期检查制度，防止泄漏。 c）对放射性废水衰变池应建立贮存、排放登记制度。

表4  辐射环境检测结果

4.1 检测因子及频次 为掌握浙江安迪科正电子技术有限公司辐射工作场所周围区域的辐射水平，杭州旭辐检测技术有限公司对该公司辐射工作场所工作场所及周围环境X-γ辐射剂量率检测、α、β表面污染检测进行了检测；浙江多谱检测科技有限公司对该公司的工作场所放射防护进行了中子γ射线剂量当量率进行了检测。 检测因子：X-γ辐射剂量率检测、α、 β表面污染检测、中子γ射线 检测频次：一次 检测时间：2018年3月23日、2018年4月20日 4.2 检测布点 根据现场条件，全面、合理布点；针对工作人员长时间工作的场所、其他公众可能到达的场所及可能受剂量率影响较大的场所进行了全面、合理的测量，工作场所及周围环境检测布点见附件4。 4.3 检测仪器 检测仪器的参数与规范见表4-1。 表4-1 检测仪器参数与规范 仪器名称; X、γ辐射剂量当量率仪. 仪器型号; 451P. 仪器编号; JC01-112014. 能量响应; ＞25 keV. 量程; 0～50mSv/h. 检定机构; 上海市计量测试技术研究院. 检定证书号; 2017H21-20-1260484001号. 有效期; 2017年10月19日-2018年10月18日. 检测规范; 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB18871-2002 环境地表γ辐射剂量率测定规范 GB/T14583-1993.

续表4  辐射环境检测结果

续表4-1 仪器名称; 、表面污染仪. 仪器型号; XH-3206型. 仪器编号; JC03-12-2015. 活度响应; 2017年01月17日检定为β活度响应4.9s-1/Bq/cm2(90Sr+90Y). 量程; 0-9999CPS； 探头面积50cm2. 检定机构; 上海市计量测试技术研究院. 检定证书号; 2017H21-20-1026883001. 有效期; 2018年3月14日-2019年3月13日. 检测规范; GB/T14056.1-2008《表面污染测定 第1部分：β发射体 （Eβmax>0.15MeV）和α发射体》. 续表4-1 仪器名称; 中子剂量当量率仪. 仪器型号; N3020. 仪器编号; 1369. 能量范围; 0.025eV～16MeV. 剂量率; 0.01μSv/h～100mSv/h. 检定机构; 深圳市计量质量检测研究院国家高新技术计量站. 检定证书号; 174764088. 检测规范; 电子加速器放射治疗放射防护要求 GBZ126-2011 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB18871-2002. 4.4 检测质量保证 （1）检测仪器 检测使用的仪器经有相应资质的计量部门检定、并在有效使用期内；每次测量前、后，均对仪器的工作状态进行检查，确认仪器是否正常。 （2）检测点位和方法 检测布点选用目前国家和行业有关规范和标准。 （3）检测人员资格 参加本次现场检测的人员，均经过国家级培训机构的检测技术培训，并经考核合格，做到持证上岗。 （4）审核制度 检测报告实行“校核、审核、审定”三级审核制度。 4.5 检测结果 工作场所及周围环境辐射剂量率检测结果见表4-2，工作场所α、β表面污染检测结果见表4-3，中子剂量当量检测结果见表4-4。

续表4  辐射环境检测结果

表4-2 X-γ辐射剂量率检测结果 检测点位号; 点位描述; 检测结果（单位：μSv/h）. 平均值; 标准差. ▲1; 放射性废物库铅罐盖上30cm处; 0.19; 0.02. ▲2; 加速器室北侧防护门30cm处（左侧）; 0.64; 0.02. ▲3; 加速器室北侧防护门30cm处（中间）; 0.64; 0.03. ▲4; 加速器室北侧防护门30cm处（右侧）; 0.66; 0.02. ▲5; 加速器室东侧墙外（左侧）30cm处; 0.44; 0.02. ▲6; 加速器室东侧墙外（中间）30cm处; 0.44; 0.03. ▲7; 加速器室东侧墙外（右侧）30cm处; 0.47; 0.02. ▲8; 加速器室南侧墙外30cm处; 0.31; 0.02. ▲9; 加速器室西侧墙外（左侧）30cm处; 0.41; 0.02. ▲10; 加速器室西侧墙外（中间）30cm处; 0.44; 0.03. ▲11; 加速器室西侧墙外（右侧）30cm处; 0.43; 0.03. ▲12; 西侧控制室工作位30cm处; 0.13; 0.02. ▲13; 二楼准备室（加速器室上方）距地面30cm处; 0.54; 0.02. ▲14; 18F热室内巡测; 0.09; 0.02. ▲15; 18F热室放射性废弃物垃圾箱表面30cm处; 0.20; 0.02. ▲16; 钼锝标记分装柜30cm处; 0.12; 0.02. ▲17; 钼锝生产设备房放射性废弃物垃圾箱表面30cm处; 0.21; 0.02. ▲18; 放射性废水库衰变池表面30cm处; 0.18; 0.02. ▲19; 放射性原料库墙外30cm处; 0.33; 0.03. ▲20; 放射性成品库墙外30cm处; 0.39; 0.03. 表4-3 α、β表面污染检测结果 点位编号; 测 点 描 述; 检测结果( 单位：Bq/cm2). α表面污染; β表面污染. ●1; 放射性废物库铅罐盖上5mm处; 未检出; 未检出. ●2; 放射性废物库地面5mm处; 未检出; 未检出. ●3; 放射性原料库墙边5mm处; 未检出; 未检出. ●4; 放射性成品库墙边5mm处; 未检出; 未检出. ●5; 18F热室内自动分装箱盖上5mm处; 未检出; 未检出. ●6; 18F热室内标记箱箱盖上5mm处; 未检出; 未检出. ●7; 18F热室内工作台面上5mm处; 未检出; 未检出. ●8; 18F热室内放射性废弃物垃圾箱上5mm处; 未检出; 未检出. ●9; 淋浴间墙边5mm处; 未检出; 未检出. ●10; 钼锝生产设备房墙边5mm处; 未检出; 未检出. ●11; 钼锝生产设备房垃圾箱盖上5mm处; 未检出; 未检出. ●12; 钼锝生产设备房工作台上方5mm处; 未检出; 未检出. 表4-4 中子γ射线剂量当量率检测结果 检测点编号; 检测点位置; 检测结果 （μSv/h）; 标准限值（μSv/h）. ▲1; 加速器北侧; 0.26; ＜2.5. ▲2; 加速器东侧; 0.38; ＜2.5. ▲3; 加速器南侧; 0.00; ＜2.5. ▲4; 加速器西侧; 0.88; ＜2.5. ▲5; 控制室; 0.00; ＜2.5. ▲6; 二楼准备室（加速器上方）; 1.00; ＜2.5. 由表可知，正常工作期间，工作场所辐射剂量率在0.09～0.66μSv/h范围内，中子γ射线剂量当量率在0.00～1.00μSv/h范围内。检测结果表明，项目实施后，该公司辐射工作场所环境辐射剂量率略有升高，但仍符合相关标准要求，α、β表面污染未检出，回旋加速器机房周围人员主要逗留区域中子γ射线剂量当量率检测结果未检异常，结果符合相关标准要求。

表5  剂量检测及估算

5.1 辐射工作人员附加剂量 （1）辐射工作人员剂量实测结果 浙江安迪科正电子技术有限公司辐射工作人员个人剂量由北京蓝道尔辐射监测技术有限公司测量，每季度测量一次。根据浙江安迪科正电子技术有限公司提供的2017年9月26日至2017年12月31日的个人剂量检测资料，该公司9名辐射工作人员单个季度个人剂量当量最大为0.58mSv，可由此估算该公司工作人员年辐射剂量最大约为2.32mSv/a。 （2）辐射工作人员受照剂量结论 实测结果表明，辐射工作人员年有效剂量小于职业工作人员5mSv的个人剂量约束值。 5.2 公众成员附加剂量 各辐射工作场所一般不允许无关人员进入，同时检测结果表明，在正常工作和不工作时各辐射工作场所周围环境辐射剂量率无明显变化；与项目投产前的背景检测结果比较，略有升高，但仍符合相关标准要求。根据以上情况，公众成员所受额外辐射照射所致的附加剂量可忽略不计，不会超出环评规定的公众剂量约束值0.25mSv/a。

表6  环保检查结果

6.1 环境影响评价制度执行情况 该公司委托浙江国辐环保科技中心对制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目（新建）环境影响进行了评价，编制了项目环境影响报告表。2014年5月20日，浙江省环保厅以“浙环辐〔2014〕8号”文对该项目环境影响报告表予以批复。 环评表要求及落实情况见表6-1，环评批复文件要求及落实情况见表6-2。由表6-1、表6-2可知，环评表及其批复文件中提出的要求已落实。 图6-1~图6-12为部分防护安全和环保措施落实情况。 表6-1 环评表要求及落实情况 内容; 环评表要求; 环评表要求落实情况. 辐射 环境 管理 要求; （1）生产18F的加速器运行过程中要求工作人员每次上班时首先要检查防护门上警示信号灯是否正常。如果警示信号灯失灵，应立即修理，恢复正常。平时应加强对工作人员安全教育，严格按操作规程操作。; 已落实。 工作人员每次上班时首先都检查防护门上警示信号灯是否正常同时也加强对工作人员安全教育，严格按操作规程操作。. （2） 99mTc分装：公司应有专门放放射性物品的房间，为杜绝事故的发生，公司应加强管理，严格按《放射性药品管理办法》制订“放射性药品的保管制度”。; 已落实。 公司已设专门放放射性物品的房间，为杜绝事故的发生，公司也加强了管理，并严格按《放射性药品管理办法》制订“放射性药品的保管制度”。. （3）回旋加速器本身有自屏蔽系统。机房周围四侧墙体为600mm混凝土，防护门采用10mm铅当量铅板+20mmPE填充+2mm不锈钢包层；顶棚为600mm混凝土。机房的屏蔽墙体采用混凝土一次浇注完成，保证施工质量。; 已落实。 机房周围四侧墙体为600mm混凝土，防护门采用10mm铅当量铅板+20mmPE填充+2mm不锈钢包层；顶棚为600mm混凝土。机房的屏蔽墙体采用混凝土一次浇注完成，保证施工质量。.

续表6  环保检查结果

续表6-1 环评表要求及落实情况 内容; 环评表要求; 环评表要求落实情况. 辐 射 环 境 管 理 要 求; （4）为每位辐射工作人员配备个人剂量计。; 已落实。 已为每位辐射工作人员配备个人剂量计。. （5）加速器机房应设置门机联锁装置，加速器室内设置急停按钮，加速器室和控制室之间将安装监视和对讲设备，在加速器厅内人员容易看到的地方须安装闪光式或旋转式红色警告灯及音响警告装置，加速器机房外醒目处必须安装工作状态警示灯，规范地张贴电离辐射警告标志及其中文警示说明，门外设置明显的警戒线，还须针对回旋加速器建立规章制度、操作规程等，并张贴上墙。; 已落实。 加速器机房设置了门机联锁装置，加速器室内设置急停按钮，加速器室和控制室之间将安装监视和对讲设备，在加速器厅内人员容易看到的地方安装了闪光式或旋转式红色警告灯及音响警告装置，加速器机房外醒目处也安装了工作状态警示灯，规范地张贴电离辐射警告标志及其中文警示说明，门外设置明显的警戒线，并针对回旋加速器建立规章制度、操作规程等，并张贴上墙。. （6）放射性药物原料存放间、放射性药物成品库房、放射性废水库和放射性废物库须设置电离辐射警告标志，采取“防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏”等的安全措施。在管理上须做到双人双锁，通过增加墙体、防护门、防护窗的防护厚度来防止射线泄漏，设置视频监控并与110联网。地面接缝处均须采用圆弧过渡，不留任何缝隙，易于清洗不渗漏，有利于表面污染的防治。; 已落实。 放射性药物原料存放间、放射性药物成品库房、放射性废水库和放射性废物库已设置电离辐射警告标志，采取“防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏”等的安全措施。在管理上做到双人双锁，通过增加墙体、防护门、防护窗的防护厚度来防止射线泄漏，设置视频监控并与110联网。地面接缝处均采用圆弧过渡，不留任何缝隙，易于清洗不渗漏。.

续表6  环保检查结果

续表6-1 环评表要求及落实情况 内容; 环评表要求; 环评表要求落实情况. 辐 射 环 境 管 理 要 求; （7）放射用房须设置卫生通过间，配备表面污染监测仪器，有利于工作人员污染的防治。; 已落实。 放射用房已设置卫生通过间，配备表面污染监测仪器。. （8）公司各工作间用混凝土墙体做屏蔽防护，观察窗、防护门、淋洗台和分装台均应设置相应防护，减少工作人员操作时的受照剂量。公司应配备适量的符合防护要求的各种辅助防护用品，即一套辐射监测仪，每人一个个人剂量仪，每人一套铅衣铅眼镜铅手套（额外多配一套备用），必要时配备视频监控等安全措施。; 已落实。 公司各工作间已用混凝土墙体做屏蔽防护，观察窗、防护门、淋洗台和分装台均应设置相应防护。公司也配备适量的符合防护要求的各种辅助防护用品，即一套辐射监测仪，每人一个个人剂量仪，每人一套铅衣铅眼镜铅手套（额外多配一套备用），配备了视频监控等安全措施。. （9）99Mo-99mTc发生器应配备密封铅筒，要求在管理上做到双人双锁。铅筒要有足够的厚度，来防止γ射线泄漏，铅筒上应设置电离辐射警告标志，采取“防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏”等的安全措施，使用过的发生器暂存于存贮间，定期统一送回厂家循环使用。; 已落实。 99Mo-99mTc发生器已配备密封铅筒，并在管理上做到双人双锁。铅筒上设置了电离辐射警告标志，采取“防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏”等的安全措施，使用过的发生器暂存于存贮间，定期统一送回厂家循环使用。. （10）严格区分放射性废物与非放射性废物，不可混同处理，设置放射性废物库；供收集的专用污物桶具有外防护层和电离辐射标志；对放射性固体废物应建立贮存、处理登记制度。; 已落实 区分放射性废物与非放射性废物，没有混同处理，设置了放射性废物库；供收集的专用污物桶具有外防护层和电离辐射标志；实行放射性固体废物应建立贮存、处理登记制度。.

续表6  环保检查结果

续表6-1 环评表要求及落实情况 内容; 环评表要求; 环评表要求落实情况. 辐 射 环 境 管 理 要 求; （11）本项目通风设施的排气烟囱位于2号厂房楼顶并高于本栋建筑物至少3米。排气烟囱顶部有高效活性碳过滤器。加速器室和放射性核素工作场所共用一套排风系统，并与洁净工作场所排风系统分开通风。; 已落实。 通风设施的排气烟囱位于2号厂房楼顶并高于本栋建筑物至少3米。排气烟囱顶部有高效活性碳过滤器。加速器室和放射性核素工作场所共用一套排风系统，并与洁净工作场所排风系统分开通风。. （12）公司各工作间用混凝土墙体做屏蔽防护，观察窗、防护门、淋洗台和分装台均应设置相应防护，减少工作人员操作时的受照剂量。公司应配备适量的符合防护要求的各种辅助防护用品，即一套辐射监测仪，每人一个个人剂量仪，每人一套铅衣铅眼镜铅手套（额外多配一套备用），必要时配备视频监控等安全措施。; 已落实。 公司各工作间已用混凝土墙体做屏蔽防护，观察窗、防护门、淋洗台和分装台均应设置相应防护。公司也配备适量的符合防护要求的各种辅助防护用品，即一套辐射监测仪，每人一个个人剂量仪，每人一套铅衣铅眼镜铅手套（额外多配一套备用），配备了视频监控等安全措施。. （13）应建立放射性物品的采购、生产、销售台账以及放射性废物的处理台账。; 已落实。 建立了放射性物品的采购、生产、销售台账以及放射性废物的处理台账。. （14）公司须按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及环境保护主管部门的要求，制定系统的辐射环境管理规章制度，成立辐射防护管理机构。在取得相应的《辐射安全许可证》后公司方可正式运行。; 已落实 公司已按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及环境保护主管部门的要求，制定系统的辐射环境管理规章制度，成立辐射防护管理机构。并取得相应的《辐射安全许可证》。.

续表6  环保检查结果

表6-2 环评批复文件要求及落实情况 环评批复文件要求; 环评批复文件要求落实情况. 1你公司在项目实施时，要重点做好辐射环境安全管理放射性废物处置，台账资料管理、辐射工作人员个人剂量管理和健康管理等工作，严格防止辐射事故发生。; 已落实。 公司在项目实施时，已重点做好辐射环境安全管理放射性废物处置，台账资料管理、辐射工作人员个人剂量管理和健康管理等工作，严格防止辐射事故发生。. 2 项目投入试运行前，必须按照有关要求申领《辐射安全许可证》；在项目投入试运行后，按照相关法律法规要求，及时申请环保设施竣工验收，验收合格后，方可正式投入运行。; 已落实。 项目投入试运行前，已按照有关要求申领《辐射安全许可证》；并进行环保设施竣工验收。.

续表6  环保检查结果

| 图6-1 加速器防护门 | 图6-2 99mTc淋洗分装热室 |
| --- | --- |
| 图6-3 18F热室 | 图6-4 制度上墙 |
| 图6-5淋浴室 | 图6-6 放射性废物暂存 |

续表6  环保检查结果

6.2 防护安全、环境保护“三同时”制度执行情况 该公司防护安全、环境保护设施和措施主要有： 机房辐射防护 射线装置均固定于机房使用。所有机房、热室按照环评报告参数设计施工。 放射性固体处理措施 a）严格区分放射性废物与非放射性废物，不混同处理，设置放射性废物库。 b）对所有放射性固体废物采用先收集在各自相关工作场所的专用污物桶内，再将污物桶内的固体废弃物连同垃圾袋分期存放到放射性物品贮存室内，视不同的核素，控制不同的收贮时间（各核素的10个半衰期），以减少放射性废物的收贮量，集中收储一段时间后再分类处理。 c）供收集的专用污物桶具有外防护层和电离辐射标志。 d）对放射性固体废物应建立贮存、处理登记制度。 放射性废液处理措施 a）公司在废水库内设个多级衰变池系统，用于放射性废液衰变，废水先流到容积为2立方的废液槽中，再由泵抽到衰变池中，每个衰变池容积约为1立方，放射性废水经衰变池分隔轮流存放，经过10个半衰期后，与其余废水一起处理后达标排放。 b）衰变池的池底和池壁应坚固、耐酸碱腐蚀和无渗透性，应建立定期检查制度，防止泄漏。 c）对放射性废水衰变池应建立贮存、排放登记制度。 6.3 辐射安全许可制度执行情况 该公司已于2015年7月7日取得了辐射安全许可证，证书编号：国环辐证[00422]，许可种类和范围为乙级非密封放射性物质工作场所，使用II类射线装置，有效期至2022年9月30日。 检查结果表明，该公司目前单位名称、地址、法定代表人、辐射工作种类和范围与获得的许可情况一致。实际与许可内容明细相一致。

表7  验收检测结论及建议

7.1 验收检测结论 （1）浙江安迪科正电子技术有限公司制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目（新建）落实了环境影响评价制度，该项目环境影响报告表及批复中要求的辐射防护和安全措施已落实。 （2）该项目建设，落实了防护与安全和环境保护“三同时”制度。工作场所设置电离辐射警告标志，采取了“防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏”等安全措施。 （3）该公司依照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，取得了辐射安全许可证，许可的种类和范围为使用非密封放射性物质，丙级非密封放射性物质工作场所。 （4）个人剂量监测和估算结果表明，辐射工作人员个人剂量小于职业工作人员5mSv的个人剂量约束值。公众附加剂量远低于0.25mSv的剂量约束值。因此，该项目所致的工作人员职业照射和公众照射个人年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的限值要求。 （5）现场检查结果表明：该公司辐射安全管理机构健全，辐射防护和安全管理制度、设备操作规程基本完善。制订了监测计划、辐射事故应急预案。落实了本单位辐射安全和防护状况年度评估制度，辐射防护和环境保护相关档案资料齐备，辐射防护管理工作基本规范。 （6）落实了辐射工作人员培训、个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。 综上所述，浙江安迪科正电子技术有限公司已基本落实了制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目（新建）环评表及其批复文件要求，项目运行对周围环境产生的影响符合辐射防护和环境保护要求，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，具备竣工验收条件。 7.2 要求与建议 不断提高辐射工作人员防护与安全意识，加强固体废弃物的日常管理，确保项目的正常运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 填表单位（盖章） |  |  | 杭州旭辐检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字） |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目（新建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 金义都市新区正涵街以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建■; 改扩建□; 技改□. |
|  | 设计生产能力 |  | 制备PET用含18F放射性药物（使用1台回旋加速器，属Ⅱ类射线装置），分装放射性同位素18F和99mTc，销售放射性同位素18F、99mTc、89Sr、125I粒子和131I |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 制备PET用含18F放射性药物（使用1台回旋加速器，属Ⅱ类射线装置），分装放射性同位素18F和99mTc，销售放射性同位素18F、99mTc、89Sr、125I粒子和131I |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.98 |  |
|  | 环评审批部门 |  | 浙江省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 浙环辐[2014]8号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2014.05.20 |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施单位 |  |  |  |  | 浙江国辐环保科技中心 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 3.52 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理（万元） |  |  |  | 噪声治理(万元) |  |  |  | 固废治理(万元) |  |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  | 其他（环保验收）(万元) |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 浙江安迪科正电子技术有限公司 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量 (1) |  | 本期工程实际 排放浓度 （2） |  |  | 本期工程允许 排放浓度 （3） |  |  |  | 本期工程产生量 （4） |  | 本期工程自身消减量 （5） |  | 本期工程实际排放量 （6） | 本期工程核定排放总量 （7） | 本期工程“以新带老”消减量 （8） |  |  | 全厂实际 排放总量 （9） | 全厂核定排放总量 （10） | 区域平衡替代消减量 （11） |  |  | 排放增减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 相关 的其它污染物 | 职业照射剂量 |  |  | ＜5mSv/a |  |  | 5mSv/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公众照射剂量 |  |  | ＜0.25mSv/a |  |  | 0.25mSv/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面污染 |  |  | α未检出 β2~4 Bq/cm2 |  |  | 控制区：40 Bq/cm2 监督区：4 Bq/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年